## Slide 1: اجهزة التحليل الالي – المجهر الالكتروني الماسح
استاذ مساعد دكتورة.زينب طه ياسين

## Slide 2
المجهر الضوئي أبسط وأسهل استخدامًا من المجهر الإلكتروني.
التكلفة، فالمجهر الضوئيّ أبسط وأقل ثمنًا مقارنةً مع المجهر الإلكتروني الذي يعد باهض الثمن.
نوع الإشعاع، فالمجهر الضوئي يستخدم الطول الموجي بين ٤٠٠-٦٠٠ نانوميتر، في حين أنَّ المجهر الإلكترونيّ يستخدم حزم من الإلكترونات طولها الموجي ١ نانوميتر.
المجهر الإلكتروني له دقة أعلى بكثير من دقة المجهر الضوئي.
للمجاهر الإلكترونية القدرة على إعطاء صورة أكثر تفصيلًا للأشياء مقارنةً مع المجهر الضوئي.
الفرق بين المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني الأبرز أنَّ الإلكتروني يُظهر الصور ثلاثية الأبعاد، في حين أنَّ المجهر الضوئي يُظهر الصور ثنائية الأبعاد فقط.
عملية معالجة العينات عند رؤيتها بالمجهر الإلكتروني تتطلب أمور أكثر تعقيدًا بالمقارنة مع معالجة العينات عند رؤيتها بالمجهر الضوئي.
يمكن مشاهدة الأشياء بالمجهر الضوئي مباشرة بالعدسة، أمّا المجاهر الإلكترونيّة فتتطلّبُ استخدام لوح فوتوغرافي أو شاشة إلكترونية؛ وهذا لأنَّ العين البشرية غير قادرة على رؤية الإلكترون مباشرة.
اختلاف القدرة على التكبير، فالمجهر الإلكتروني له قدرة على تكبير الأشياء أكثر من مئة مرة مقارنة مع المجهر الضوئي.
لا يمكنُ رؤية أيّ مادة حية بالمجهر الإلكتروني على عكس المجهر الضوئي.
اللون، نظرًا لأنَّ المجاهر الضوئية تستخدم الضوء المرئي فيمكن رؤية الصورة بالألوان المرئية العادية، أما المجهر الإلكتروني فتعطي صورة باللون الرمادي وبكفاءة أعلى.
الحجم، فالمجهر الضوئيّ حجمُه أصغر بكثير من حجم المجهر الإلكتروني.
يحتاج استخدام المجهر الإلكتروني إلى خبرة عالية، على العكس من المجهر الضوئي سهل الاستخدام والذي يتم تعليم الطلبة بالمدارس والجامعات على استخدامه.

## Slide 3
المجهر الألكتروني الماسح(SEM) Scanning Electron Microscope
يعمل المجهر الألكتروني على تحديد حجم السطح وشكله) مورفولوجيا (مع التصوير المباشر من الجسيمات النانوية. لذلك المسح الألكتروني المجهري تقدم العديد من المزايا في التحليل. وخلال عملية التصويرفإنَّ الجسيمات النانوية يجب تحويلها في البداية إلى مسحوق جاف. ثم أبعد من ذلك تثبت على حامل العِّينة يليه طلاء مع معدن موصل (مثل الذهب). ثم يتم تحليل عّينة كاملة عن طريق المسح بفعل تركيز في الكترونات .الالكترونات الثانوية المنبعثة من سطح العِّينة تحدد خصائص سطح العِّينة.

## Slide 4
مطياف تشتت الطاقة للأشعة السينية
Spectroscopy (EDS) Energy Dispersive x-ray
بوساطة تقنية المجهر الألكتروني الماسح SEM فضلاً عن الألكترون الثانوي يمكن أيضاً أن تُستخَدم تفلور الأشعة السينية لتحديد العناصر على أساس. انه يتم إنشاء ثقب على مستوى النواة في الذرات عن طريق الأثارة من قبل شعاع الألكترون عالية الطاقة. ويؤدي انتقال الألكترون في مستوى أعلى إلى الحفرة في المستوى الأساسي إلى انبعاث الأشعة السينية. طاقة الأشعة السينية المنبعثة محددة لكل ذرة، ويمكن استخدامها لتحديد التركيب الكيميائي. شدة هذا التفلور يتناسب مع كمية العنصر في العِّينة.

## Slide 5
Error(3 Sigma) [wt.%] | Atom. [at.%] | C norm. [wt.%] | unn. [wt.%] | Series | Element
9.58 | 22.73 | 51.54 | 53.22 | L-series | Zinc
10.96 | 52.21 | 28.96 | 29.91 | K-series | Oxygen
1.35 | 10.07 | 9.81 | 10.13 | K-series | Silicon
1.02 | 6.29 | 5.02 | 5.18 | K-series | Sodium
2.05 | 7.49 | 3.12 | 3.22 | K-series | Carbon
0.28 | 1.05 | 1.46 | 1.50 | K-series | Calcium
0.23 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | K-series | Fluorine
100.00 | 100.00 | 103.27 | Total |  | 
EDX

## Slide 6
المجهر الذري الماسح
عندما يقترب رأس المجس من سطح العينة تتولد قوة بين رأس المجس وسطح العينة تؤدي هذه القوة إلى انحراف في الذراع بناء على قوة هوك. وقد تكون القوة المتبادلة قوة ميكانيكية أو قوة فاندرفال أو أو قوة شعرية قوة كهروستاتيكية أو قوة مغناطيسية أو قوة رابطة كيميائية أو غيرها من أنواع القوة وهذا حسب نوع السطح الذي يتم دراسته

## Slide 7
اذا تم مسح المجس عند ارتفاع معين من سطح العينة فقد يكون هناك خطورة على المجس بان يصطدم بالسطح، ولتجنب حدوث هذا يتم استخدام تغذية عكسية للتحكم في المسافة بين المجس وسطح العينة لتحافظ على القة المبتادلة بينهما ثابتة. ويتم تثبيت العينة على قاعدة من مادة بيزوالكترك تحرك العينة في الاتجاه z للحفاظ على قيمة ثابتة للقوة المتبادلة بين المجس وسطح العينة وكذلك تحريك العينة في البعدين x و y. وهناك أنواع أخرى من ميكروسكوبات القوة الذرية تستخدم 3 بلورات بيزوالكتريك كل بلورة مسئولة عن اتجاه من اتجاهات الحركة الثلاثة. وفي التصاميم الحديثة يتم تثبيت الذراع على ماسح بيزوالكتريك افقي في حين يتم تحريك العينة فقط في الاتجاهين x و y. وفي النهاية نحصل على خريطة لمساحة تمثل طبوغرافيا سطح العينة. يمكن تشغيل ميكروسكوب القوة الذرية AFM بعدة انماط تشغيل وهذا حسب الاستخدام المطلوب ونوع الفحص المراد. وبصفة عامة يمكن تقسيم انماط التشغيل بنوعين هما نمط التشغيل الاستاتيكي أو نمط الاتصال والنوع الثاني هو نمط التشغيل الديناميكي أو نمط عدم الاتصال.

## Slide 8
جهاز الاستطارة الضوئية الداينميكية Dynamic light scattering(DLS)
يتم قياس حجم الحبيبات في البروتينات و المحاليل النانوية والبوليمرات والمذيلات والحويصلات والكربوهيدرات والهلام .حيث يتم قياس حجم الدقائق والجهد الخاص بها بتقنيتي zeta sizer و zeta potentia حيث ان شدة الضوء المتشتت من قبل الحبيبات والنسبة المئوية لحجوم الحبيبات وكذلك جهد العينة يتم قياسه بنوعين مختلفين من الخلايا. الخلية الاولى لقياس حجوم الحبيبات النانوية حيث تحقن العينة داخل انبوبة شعرية داخل الخلية.ويستخدم لهذ الغرض محقنة حيث يتم استخدام حجوم قليلة جدا من المواد. وتكمن اهمية هذه التقنية في بيان استقرارية المحاليل الحاوية على الحبيبات حيث يعطي الشحنة صفر دليل على وجود التجمعات التي تؤدي الى عدم استقرار الغرويات بسبب تكتلها. بما أن DLS تقيس أساسًا التقلبات في شدة الضوء المتفرقة بسبب الجسيمات المنتشرة ، فيمكن تحديد معامل الانتشار للجسيمات.